СИСТЕМА МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО И ТОРМОЗНОГО ИЗЛУЧЕНИЙ

С.П.Карасев, В.Л.Уваров, И.И.Цветков1

НИК “Ускоритель” ННЦ ХФТИ, Харьков, Украина

1 ГП “ВНИИМ им.Д.И.Менделеева”,С.-Петербург, Россия

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в мире наблюдается рост рынка технологий, основанных на применении ускорителей электронов с энергией 5..30 МэВ. Такие технологии используют как собственно электронное излучение (стерилизация изделий медицинского назначения, модификация полупроводниковых и полимерных материалов и изделий, утилизация вторсырья резины и каучука и т.д.), так и тормозное излучение (стерилизация продуктов питания, производство радионуклидов, активационный анализ, неразрушающий контроль и др.). Каждая из перечисленных технологий характеризуется достаточным уровнем критичности по отношению к параметрам радиационного процесса, что требует их соответствующего метрологического обеспечения. С этой целью НИК “Ускоритель” ННЦ ХФТИ совместно с ГП “ВНИИМ им.Д.И.Менделеева” разработал комплекс образцовых и рабочих средств измерений, основанный на заимствовании размера единиц от государственного эталона ГЭТ 72-90. Перечень контролируемых параметров полей излучения и обеспечивающих их средств измерений с оответствующими метрологическими характеристиками представлен в Таблице 1.

В сообщении описаны структура и принцип действия основных образцовых и рабочих средств измерений, а также результаты их метрологического исследования.

1.ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

1.1. Совмещенный калориметр-цилиндр Фарадея - (СКЦФ-2)

Преобразователь СКЦФ-2 представляет собой вакуумированный цилиндр Фарадея. Чувствительный объем (поглотитель пучка) включает три основных элемента: коническое тело из алюминия с графитовым входным коллиматором и экраном из свинца. Последний обеспечивает снижение потерь заряда за счет выноса из тела комптоновских электронов.

Исследование и оптимизация метрологических характеристик СКЦФ производилась методом компьютерного моделирования. Полученные значения учитывались при определении систематической погрешности результатов измерений.

Измерительная система преобразователя СКЦФ включает каналы измерения поглощенного заряда  DQ пучка электронов и температуры DТ за время облучения Dt. При известной теплоемкости чувствительного объема С это позволяет определять поток энергии электронного излучения, среднее значение потока частиц, а также среднее значение энергии электронов в пучке.

Преобразователь СКЦФ-2 компактен, легко транспортабелен и удобен для применения в установках, не имеющих анализатора энергетического спектра.

1.2 Магнитный анализатор энергетического спектра пучка

Для измерения энергетических характеристик пучка разработана типовая схема автоматического анализатора энергетического спектра на основе электромагнита М, на выходе которого размещен щелевой коллиматор К и цилиндр Фарадея ЦФ, а также расположенного в электронопроводе перед электромагнитом магнито-индукционного датчика тока пучка МИП.

По внешней команде персональный компьютер ПК  типа IBM PC задает на цифро-аналоговый преобразоваетль ЦАП  цифровой код, по которому на выходе последнего формируется заданное кодом напряжение, преобразуемое в ток возбуждения электромагнита. после обработки сигнала ЦФ ПК выдает, в зависимости от необходимости, либо трехмерный спектр пучка I(Ee,t), где t - интервал времени в пределах длительности импульса пучка, либо проинтегрированный по t энергетический спектр I(Ee).

1.3 Калориметр полного поглощения

УДФТ-1

Для измерения потока энергии (мощности) сканируемого пучка электронов был разработан преобразователь в виде охлаждаемого дистиллированной водой калориметра полного

поглощения [1].

Измерительный канал калориметра УДФТ-1 включает встроенный турбинный преобразователь расхода охлаждающей воды N, а также два платиновых термосопротивления для измерения ее температуры на входе Т1 и выходе Т2 из поглотителя соответственно.

Таблица 1

Образцовые средства измерний полей электронного и тормозного излучения для радиационных технологий

| N n/n | Наименование средства измерений | Наименование измеряемой физической величины, ед.изм. | Метрологические характеристики | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совмещенный калориметр-цилиндр Фарадея (СКЦФ-2) | - поток энергии, Вт - плотность потока энергии, Вт/м2 - поток электронов, с-1 - плотность потока электронов, м-2с-1 - средняя энергия электронов, МэВ | 102 ..104 105..109 1012..1015 1015..1018 5...50 | Прямой (неразвер-нутый) пучок электронов |
| 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Калориметр электронного излучения (УДФТ-1) Цилиндр Фарадея ЦФ-РЭП Магнитный анализатор Образцовая мера импульсного тока Калориметр электронного излучения (КЭИ-3) Толстостенная ионизационная камера ИКВ-6.1 | - поток энергии электронного излучения, Вт - геометрические размеры поля излучения, мм - энергетический спектр электронного излучения в диапазоне энергий электронов, МэВ - импульсный ток, А - мощность поглощенной дозы электронного излучения, Гр/c - поток энергии, Вт - плотность потока энергии, Вт/м2 фотонного излучения с энергией фотонов, МэВ | 5.102 ..105 Ее =4..12 МэВ 30...500 6...20 0.2...2.0 t=4 мкс 2.101 .2.5.104 10-4...20 5.10-2 .106 1...50 | развернутый (сканируе-мый) пучок электронов с устройст-вом переме-щения в составе укорителя ЛУ-10 |

Проведенные исследования калориметра показали, что он обеспечивает измерение потока энергии пучка, развернутого в строку длиной до 500 мм с величиной основной погрешности не более 3% (при доверительной вероятности Р=0.95).

1.4  Образцовая мера импульсного тока

Как известно, для непрерывной диагностики пучка многие ускорители имеют встроенные магнитоиндукционные преобразователи импульсного тока пучка МИП [2]. Для их метрологического исследования разработана образцовая мера. Ее основными элементами являются генератор точной амплитуды ГТА, двухканальный линейный коммутатор ЛК, аналого-цифровой преобразователь АЦП и компьютер ПК с соответствующим программным обеспечением[3]. В стандартном режиме ГТА формирует на калибровочном витке тестируемого МИПа импульсы тока длительностью 4 мкс и амплитудой до 2 А (характерные параметры установок, изготавливаемых и эксплуатируемых НИК “Ускоритель”) [4].

1.5 Образцовый калориметр поглощенной дозы

Для дозиметрического обеспечения радиационно-технологических процессов с применением электронного и гамма-излучений обычно в качестве рабочих средств измерения применяют твердотельные дозиметры типа ДРД или СОПД, обеспечивающие диапазон измерения технологических доз 4...150кГр с погрешностью не более 20% [5]. Для аттестации таких дозиметров в 1994 г. была выполнена совместно НИК ”Ускоритель” и “ВНИИМ им.Д.И.Менделеева” разработка образцового калориметра поглощенной дозы электронного излучения КЭИ-3.

Как показали метрологические исследования, дозиметр КЭИ-3 обеспечивает передачу единицы поглощенной дозы электронного излучения в графите в диапазоне   значений    энергии   электронов  6...10  Мэв, мощностей доз 2.101...2.5.104 Гр/c с погрешностью не более 5%.

1.6 Ионизационные камеры

Метрологическое обеспечение радиационных технологий с использованием тормозного излучения производится с помощью ионизационных камер (ИК) разных типов и модификаций. Так во ВНИИМ разработано ОСИ - толстостенная ионизационная камера ИКВ-6 для измерения потока энергии тормозного излучения с погрешностью не более 10% (Р=0.95).

2. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ ИЗЛУЧЕНИЙ ЛУЭ

2.1 Технологический канал диагностики пучка электронов

Большинство радиационных технологий требуют непрерывного контроля за основными параметрами излучения, что может быть в принципе обеспечено либо прозрачными датчиками типа МИП ( при измерениях величины импульсного тока пучка), либо маловозмущающими поле излучения преобразователями. Последнее предполагает малость потерь энергии частицей при ее взаимодействии с преобразователем. С этой целью в НИК”Ускоритель” выполнена разработка измерительного канала основных параметров мощного (³10кВт) сканируемого пучка электронов на основе тонкой магнитострикционной линии [6].

Для контроля наиболее вероятного значения энергии электронов на ускорителях со сканируемым пучком. также применяется разработанный ранее измерительный канал с первичным преобразователем в виде миниатюрного цилиндра Фарадея, размещаемого на периферии развертки пучка [7].

2.2. Технологический измерительный  канал тормозного излучения

Как отмечалось выше, для ряда радиационных технологий применяются поля тормозного излучения большой мощности (³1кВт) с поперечным размером потока излучения до 500 мм и более. Для их контроля в НИК “Ускоритель” разработан измерительный канал энергии и потока энергии тормозного излучения. Принцип работы измерительного канала основан на применении тонкостенной широкоапертурной ионизационной камеры ИК-Ш разработки НИК “Ускоритель”, устанавливаемой между источником тормозного излучения (конвертером) и облучаемым объектом и пропускающей весь поток тормозного излучения, практически не возмущая его.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Описанный в настоящем сообщении комплекс образцовых и рабочих средств измерений применяется для метрологического обеспечения научных и прикладных программ, выполняемых в НИК “Ускоритель” ННЦ ХФТИ. Ряд средств измерений применялся при госиспытаниях опытного образца ускорителя -стерилизатора КУТ [8]. Они также используются в работах по метрологической аттестации радиационно-технологических установок и рабочих средств измерения, выполняемых в рамках совместных программ ГП “ВНИИМ им.Д.И.Менделеева” (С.-Петербург), ГНПО “Метрология” (г.Харьков) и НИК “Ускоритель” ННЦ ХФТИ.

Работа выполнена при поддержке УНТЦ, грант № 432.

ЛИТЕРАТУРА

1.В.Л.Уваров, Б.А.Терехов, Е.В.Корниенко и др. Измерительный канал средней мощности сканируемого пучка электронов 10-кВт диапазона. Труды XVI Совещения по ускорителям заряженных частиц. Протвино, Окт., 1994, т.2, с. 117-120.

2.А.М.Стефановский. ПТЭ. 1967, №2, с.149-151.

3.С.П.Карасев, Р.И.Помацалюк, В.Л.Уваров и др. Система тестирования магнито-индукционных преобразователей импульсного тока пучка электронов. ВАНТ,сер.ЯФИ,1997,вып.1(18),с.93-97

4.Ю.В.Авдеев, В.Н.Борискин, Э.С.Злуницын и др. Метрологическое исследование средств измерения параметров электронного излучения ускорителей ЛУ-10 и ЛУ-40 ХФТИ. 1991. Препринт ХФТИ 91-6. 13 с.

5.Г.З.Гочалиев. Технологическая дозиметрия. Сб. Радиационно-химическая технология. Вып.17. М.: Энергоатомиздат, 1984, 49с.

6.S.P.Karasyov, R.I.Pomatsalyuk, S.Yu.Prokopenko et al. A Method of Non-Disturbing Diagnostic of Scanned Electron Beam. Proc. V Europ. Part. Accel. Conf. EPAC-96. 1996, v.2, p.1678-1679.

7.Н.И.Айзацкий, В.Н.Борискин, А.Е.Толстой, В.Л.Уваров. Автоматизированный контроль энергии электронов в технологических ЛУЭ. Труды XIV Совещ. по ускорителям заряженных частиц. Протвино, Окт., 1994, т.2, с.97-98.

8.N.I.Aizatsky, Yu.I.Akchurin et al. KUT - Industrial Technological Accelerator, ibid, т.4,с.259-263.