ÈÍÆÅÊÒÎÐÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ ÝËÅÊÒÐÎÑÒÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÅÐÅÇÀÐßÄÍÎÃÎ ÓÑÊÎÐÈÒÅËß ÝÃÏ-10Ê

Ë.Ï. Êàöóáî, Þ.È. Òîöêèé, Ý.Í. Ìîææóõèí,

À.ß. Õóäåíêî, À.Ô. Øàðîâ, À.Â. Ðóñàâñêèé

Èíñòèòóò ßäåðíûõ Èññëåäîâàíèé, Êèåâ, Óêðàèíà

Одну из важнейших частей электростатического перезарядного (тандемного) ускорителя составляет инжекторный комплекс, хорошая работа которого является определяющим фактором для нормального функционирования всего ускорителя.

Первоначальный проект инжектора тандемного ускорителя ЭГП-10К предполагал стационарное размещение трех инжекторных каналов: легких ионов (и ), гелия и тяжелых ионов. Данные инжекторные каналы имели свои системы коррекции и формирования пучка и коммутировались при помощи 30° сводящего магнита в общую линию транспортировки, содержащую фокусирующие линзы и 90° сепарирующий магнит СП-43. После поворота в этом магните,  прохождения системы формирования импульсного пучка и ряда согласующих устройств, отрицательные ионы поступали в ускорительную трубку тандемного ускорителя. При создании и наладке данной системы определился ряд существенных недостатков: большая протяженность ионно-оптического тракта - более 7м при малой энергии инжекции £ 20 кэВ; малый аксептанс анализирующего магнита - менее 0.4 ´ 10 см рад; наличие большого количества аберрационных фокусирующих элементов - 5 одиночных фокусирующих линз, 8 электростатических корректоров и двух перпендикулярных магнитных полей; сложная система управления и большая энергоемкость. Все перечисленные факторы не позволяли осуществить эффективную транспортировку отрицательных ионов от источника до входа в ускорительную трубку. Так, даже при проводке пучка легких ионов  потери составляли более 50%, при этом также появлялись недопустимо большие фазовые искажения формы пучка.

В связи с вышеизложенным была проведена модернизация отдельных узлов инжектора с кардинальным изменением структурной схемы инжекторного комплекса в целом. При этом большое внимание уделялось вопросам надежности, удобству в эксплуатации и управлении, длительности непрерывного режима работы. Разработанный инжектор (рис. 1) - вертикального исполнения с длинной 1.8 м размещается непосредственно на входе в ускорительную трубку и функционирует следующим образом.

ðèñ.1

Пучок отрицательных ионов с энергией до 20 кэВ экстрагируется из источника ионов (1) и формируется трехэлектродной электростатической линзой (2) так. чтобы кроссовер пучка находился в плоскости входной диафрагмы (5) . Сопутствующие электроны из источника отклоняются с оси пучка поперечным магнитным полем (3). Третий электрод одиночной электростатической линзы (2¢) при необходимости работы ускорителя в импульсном режиме используется как клистронный группирователь (модулятор продольной скорости пучка) с частотой 8 МГц, а система корректоров (4) в этом случае служит для раскачки пучка с частотой 4 МГц в прерывателе для формирования импульсов. Для имерения ионного тока используется цилиндр Фарадея (7), на который пучок отклоняется электростатическим полем при помощи пластин (6). Вторая одиночная электростатическая линза (9) формирует пучок в области входной эмерсионной линзы (11), при этом согласующая система выполнена с "открытым входом" и работает в режиме автофокусировки [1]. С помощью системы корректоров (10) осуществляется параллельный перенос и подбираются оптимальные угловые и радиальные координаты пучка, инжектируемого в ускоритель. Получение рабочего вакуума в ионопроводе инжектора и в низкоэнергетичных секциях ускорительной трубки до 3 ¸ 5 ´ 10 мм.рт.ст. достигается турбомеханическим ТМН-1500 л/c и магниторазрядным НМД - 1000 л/c насосами.

В качестве источника отрицательных ионов (рис. 2) в инжекторе используется, разработанный в отделе, газоразрядный источник типа дуоплазмотрон с "холодным" полым катодом (1), на постоянных ферритовых магнитах (8) и с воздушным охлаждением.

ðèñ.2

В нашем источнике в отличие от известных конструкций со смещенным анодом [2] и кольцевым разрядом [3] для эффективной генерации отрицательных ионов используется "секционированный" разряд, образующийся за счет перемычки (9), установленной в промежуточном аноде (5). В этом случае дуговой разряд (10) в источнике разбивается на две области по обе стороны эмиссионного отверстия (11), которое находится в "тени" перемычки. При этом резко снижается выход сопутствующих электронов из плазмы и активизируется процесс двухступенчатого объемного образования отрицательных ионов.

Зависимость ионного  и электронного токов от расхода рабочего газа и от величины магнитного поля в источнике представлены на рис.3 и рис.4 соответственно.

Ìàêñèìàëüíûå çíà÷åíèÿ òîêîâ ïó÷êîâ  áûëè íà óðîâíå 90 ¸ 100 mÀ (ðèñ. 5) ïðè äèàìåòðå ýìèññèîííîãî îòâåðñòèÿ 0.5 ìì è ãàçîâîì ðàñõîäå 7ñì/÷. (êðèâàÿ Isa- ýêñòðàãèðóåìûé èîííûé òîê ïðè ðàáîòå èñòî÷íèêà â ãåîìåòðèè ñî "ñìåùåííûì àíîäîì"). Äëÿ ïó÷êà èîíîâ   ïðè òîêå 50 ìêÀ áûë èçìåðåí ýìèòòàíñ ïî ìåòîäó äâóõ ùåëåé [4].

ðèñ.3

ðèñ.4

Величина нормализованного эмиттанса для 90% пучка составила ~ 1 ´ 10 см рад. При исследовании массового состава пучка при помощи магнитного анализатора СП-43 было получено процентное содержание ионов  в пучке - до 98%.

Ионный источник легко переводится в режим генерации положительных ионов простой заменой геометрии промежуточного анода. При потребляемой мощности до 500 Вт и эмиссионном отверстии  диаметром 0.6 мм был получен ток ионов Не до  10 мА, что является достаточным для получения требуемого отрицательного гелиевого пучка при использовании перезарядной щелочной мишени.

ðèñ.5

Для получения тяжелых отрицательных ионов используется мидельтоновский источник распылительного типа, устанавливаемый на место дуоплазмотрона. В этом источнике отрицательные ионы образуются при распылении положительными ионами цезия мишени катода из необходимого для ускорения элемента. Полученные ионы экстрагируются вытягивающим электродом и формируются той же  трехэлектродной электростатической линзой.

Инжекторный канал источника поляризованных отрицательных ионов предполагается разместить горизонтально на подвижной платформе и подсоединить к вертикальнй части инжектора после поворота на 90° электростатическим зеркалом при помощи сильфонного перехода на уровне первой электростатической линзы.

На сегодняшний день созданный инжектор установлен и прошел испытания при физическом пуске электростатического ускорителя ЭГП-10К. При этом была проверена работоспособность и надежность всех систем и узлов, и экспериментально подтверждена правильность выбора структурной схемы инжектора. При испытании ток ускоренного до энергии 6 МэВ пучка протонов составлял ~ 8 мкА на цилиндре Фарадея после ускорителя, при входном токе ионов = 15 мкА. Полученные результаты позвляют утверждать, что данный инжектор удовлетворяет требованиям к получению и формированию пучка тандемного ускорителя.

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ

1. Èâàíîâ À.Ñ.,Êèðøèí Ã.Ô.,Ëàòìàíèçîâ Â.Ì. è äð., Ýëåêòðîñòàòè÷åñêèé óñêîðèòåëü ñ ïåðåçàðÿäêîé òèïà ÝÃÏ-10-1. // Àòîìíàÿ ýíåðãèÿ ò. 34, ¹ 5, ñ. 401 - 403.

2. Àëìàçîâ Ë.Â. è äð. // Ïðèáîðû è òåõíèêà ýêñïåðèìåíòà. ¹6, 1966.

3. Golubev V.P. et al., In. Proc. of the Proton linear accelerator conference Los Alamos, 1972, p 356.

4. Àáðîÿí Ì.À., Ãîëóáåâ Â.Ï. Ñàëòûêîâ À.È. è äð., Ïðåïðèíò Ä-0103. Ë. ÍÈÈÝÔÀ, 1970.