РАЗРАБОТКА СЕРИИ ИСТОЧНИКОВ ТОКА ДЛЯ СИСТЕМ ЛУЭ

С.П.Карасев, М.А.Красноголовец1, С.Ю.Прокопенко, В.Л.Уваров, И.Н.Шляхов

НИК “Ускоритель” ННЦ ХФТИ, Харьков, Украина

1ХГТУРЭ, Харьков, Украина

ВВЕДЕНИЕ

Как известно, работа значительного числа систем ЛУЭ сопряжена с необходимостью поддержания в их электрических цепях тока с заданным изменением его величины во времени и высокой стабильностью. Обычно для этого используют источники напряжения, обеспечивающие в нагрузке с заданным импедансом требуемую форму тока. Такой подход связан с рядом трудностей, ибо любое изменение импеданса фидера или нагрузки Rн с частотой питающего напряжения либо по другой причине приводит к изменению тока в нагрузке.  Кроме того, воспроизведение заданной формы тока в нагрузке, обладающей значительной индуктивностью (корректора, линзы, отклоняющие магниты), требует введения сложных коррекций в форму возбуждающего напряжения.  Замена  генератора  напряжения  с  внутренним  сопротивлением Rг<<Rн на генератор тока (Rг>>Rн) позволяет разрешить большинство указанных проблем, ибо последний обеспечивает независимость параметров тока в нагрузке от сопротивления ее и фидера.

В настоящем сообщении описан ряд разработок НИК “Ускоритель”, демонстрирующих реализацию данного подхода.

1. ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ ТОКА ДЛЯ КАЛИБРОВКИ ДАТЧИКОВ ТОКА ПУЧКА

Одним из основных измерительных преобразователей, применяемых для невозмущающей диагностики импульсного потока заряженных частиц (импульсного тока пучка), является магнитоиндукционный преобразователь МИП (пояс Роговского) - (см., напр., [1]). Обычно для его калибровки применяют дополнительный виток, в котором формируют импульс  тока с параметрами, аналогичными параметрам пучка. Для аттестации датчиков типа МИП и калибровки измерительных каналов на их основе в НИК “Ускоритель” разработана и прошла метрологическую аттестацию в ГП “ВНИИМ им. Д.И.Менделеева” образцовая мера импульсного тока, эквивалентного импульсному потоку электронов.

В состав образцовой меры (рис.1)входят:

Рис.1. Блок-схема образцовой меры импульсного тока

- генератор тока точной амплитуды (ГТА) [2];

-	прибор для проверки вольтметров и калибраторов В1-18;

-	линейный коммутатор аналоговых сигналов (ЛК);

-	8-разрядный АЦП с памятью и частотой преобразования 20 	МГц;

-	нормальный элемент Х480;

-	программный пакет “МЕРА-I”.

Все указанные блоки выполнены в стандарте КАМАК и работают под управлением ЭВМ РС-386. Прибор В1-18 подключен к компьютеру через КОП-интерфейс.

Основным элементом образцовой меры является ГТА, обеспечивающий формирование в калибровочном витке импульсов тока с параметрами:

амплитуда, А	до 2.0;

шаг изменения амплитуды, А	0.25;

длительность импульса, мкс	3.30;

длительность переднего фронта импульса, мкс	не более0.32;

длительность среза импульса, мкс

не более 0.32;

неравномерность вершины, %

не более 1.

С помощью ЛК на вход АЦП поочередно подаются импульсы с калибровочного витка и нагрузочного сопротивления Rн на выходе калибруемого МИПа. Обрабатывая эти сигналы при помощи пакета “МЕРА-I”, ЭВМ определяет параметры преобразователя во всем диапазоне амплитуд тока. При  этом  сопротивление  нагрузки ГТА  может  изменяться в пределах от 0 до 75 Ом (режим калибровки измерительных каналов ускорителя).

2. ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТА СИСТЕМЫ СКАНИРОВАНИЯ ПУЧКА

Для устройств строчной развертки (сканирования) пучка обычно применяют электромагниты Мск., запитываемые от источников двухполярного напряжения специальной формы, обеспечивающей заданный закон скорости перемещения пучка в плоскости развертки [3]. При этом необходимая форма напряжения бывает достаточно трудно реализуемой. Для демонстрации применимости предложенного принципа проектирования в устройствах развертки пучка нами разработан макет мощного источника тока с амплитудой до  ±30 А при сопротивлении нагрузки до 0.5 Ом  и рабочим диапазоном частот от постоянного тока до fmax=0.5/2pLн, где Lн - индуктивность нагрузки (Гн) -рис.2.В качестве задающего генератора использован цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), управляемый от микропроцессорного контроллера (МПК). Такой подход позволяет легко управлять формой тока путем изменения режима МПК при помощи IBM PC.

IBM

PC

БП

RS-232C	+22 В	-22В

D

МПК	 ЦАП	 ИТ	Мск.

Рис.2. Блок-схема источника питания системы сканирования

Собственно источник тока ИТ (рис.3)  представляет собой вариант усилителя с токовым выходом.

R1	R2

Ioc

+Uп

Uвх	Rн

TDA2030	_ Uп	R3

Рис.3,  Схема источника тока

Проведенные испытания показали устойчивую работу устройства в режиме максимальной амплитуды тока в течение десятков часов.

3. СИСТЕМА ПИТАНИЯ МАГНИТНОГО АНАЛИЗАТОРА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СПЕКТРА ПУЧКА

Особенностью источников электропитания магнитных анализаторов является требование высокой стабильности постоянного тока в обмотке электромагнита во всем диапазоне, соответствующем энергетическому спектру пучка, а также необходимость снижения до минимума величины магнитной индукции в зазоре электромагнита до и после измерения. В качестве характерного примера можно рассмотреть магнит М анализатора ускорителя ЛУ-10 [4], имеющий активное сопротивление 1 Ом и диапазон значений тока возбуждения 0...60 А.

Нами предложен автоматический анализатор энергетического спектра на базе данного  электромагнита (рис.4).

ПК	ЦАП	ПНТ	M

AЦП1	НУ1	R1

AЦП2	НУ2	ЦФ

R2

AЦП3	НУ3	MИП

Рис.4.  Блок-схема магнитного автоматического анализатора энергетического спектра пучка

По команде управления персональный компьютер ПК типа IBM PC задает на цифро-аналоговый преобразователь ЦАП цифровой код, по которому на выходе последнего формируется заданное кодом напряжение, преобразуемое в ток возбуждения электромагнита преобразователем напряжение-ток ПНТ. Величина тока контролируется резистором R1 и через нормирующий усилитель НУ1 и аналого-цифровой преобразователь АЦП1 в виде цифрового кода поступает в ПК. Обеспечиваемая данным источником долговременная нестабильность тока составляет не более 5.10-5. Источник имеет защиту от перегрева, а также устройство размагничивания магнита до и после измерения.

Предложенный принцип проектирования может быть применен при разработкепрактически любых источников питания систем ЛУЭ, требующих повышенной стабильности тока.

ЛИТЕРАТУРА

1.Pellinen D.G. et all. Пояс Роговского для измерения токов большой амплитуды и малой длительности // Приборы для научных исследований, 1980, № 11, с.96-103.

2.Карасев С.П., Помацалюк Р.И. Прокопенко С.Ю. и др. Системы тестирования магнитоиндукционных преобразователей импульсного тока пучка электронов // ВАНТ. Сер.: ЯФИ, 1997, вып. 1(28), с.93-97.

3.Свиньин М.П. Расчет и проектирование высоковольтных ускорителей электронов для радиационной технологии. М: Атомиздат, 1989.

4. Авдеев Ю.В., Борискин В.Н., Злуницын Э.С. и др. Метрологические исследования средств измерения параметров электронного излучения ускорителей ЛУ-10 и ЛУ-40 ХФТИ: Препринт ХФТИ 91-6, Харьков: ХФТИ, 1992.