РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТЕКТОРОВ ПРОДОЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК УСКОРЕННЫХ ПУЧКОВ ИОНОВ

С.К.Есин, П.Н.Остроумов, А.В.Фещенко

Институт ядерных исследований РАН

Москва, Россия

В Институте Ядерных Исследований РАН на протяжении ряда лет разрабатываются измерители продольных характеристик пучков ускоренных ионов. Созданы три разновидности детекторов: анализатор фазового спектра, измеритель средней скорости и длительности сгустков, а также измеритель трехмерного распределения заряда в сгустках. Всего в ИЯИ создано 12 детекторов для ведущих ускорительных центров (SSC, CERN, KEK, DESY и ИЯИ РАН). Кроме того с помощью ИЯИ созданы детекторы в лаборатории имени Ферми. В работе рассматриваются существующие детекторы и их некоторые особенности.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время для измерения продольных характеристик пучка в линейных ускорителях ионов получили распространение детекторы, в которых используется вторичная электронная эмиссия. В этих детекторах продольная структура сгустков исследуемого пучка преобразуется во временную структуру потока вторичных низкоэнергетических электронов и затем в пространственное распределение путем ВЧ модуляции. В первом устройстве, предложеном в начале шестидесятых годов [1], предлагалось использовать ВЧ модуляцию по скорости вторичных электронов, выбитых исследуемым пучком из мишени и ускоренных электростатическим полем, в двух взаимно перпендикулярных направлениях, получая, таким образом, их круговую развертку, в которой распределение интенсивности электронов по азимуту соответствует продольной структуре первичного пучка. В первым реальном приборе, построенном в середине семидесятых годов [2], использовалась ВЧ модуляция по скорости вторичных электронов в продольном направлении, после чего их пространственное разделение осуществлялось в магнитном поле. На этом принципе был также построен и прибор, описанный в [3].

В ИЯИ РАН на протяжении ряда лет ведутся разработки детекторов, в которых, подобно прибору, предложенному в работе [1], скорость вторичных электронов модулируется в поперечном направлении, однако используется не круговая, а линейная развертка. Хотя состояние этих работ и докладывалось ранее [4], однако в течение прошедшего времени было разработано и построено несколько новых детекторов, поэтому назрела необходимость обобщения накопленного опыта.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ДЕТЕКТОРОВ

Cуществует три разновидности детекторов рассматриваемого типа.

Базовым прибором является анализатор фазового спектра (BSM-Bunch Shape Monitor). Описание принципа действия и основные параметры BSM приводились ранее [5-8]. Все существующие BSM построены по одинаковой схеме и включают следующие элементы: мишень, входной коллиматор, высокочастотный дефлектор совмещенный с электростатической линзой, выходной коллиматор и коллектор вторичных электронов. Заметим, что в первом построенном приборе [5,6] в качестве электростатической линзы и ВЧ дефлектора использовались два отдельных независимых элемента, что вызывало немало проблем в его работе. Во всех последующих детекторах использовалось устройство, представляющее собой комбинацию этих элементов, что дало ряд существенных преимуществ [9]. Несмотря на общий принцип действия и конфигурацию, разработанные приборы отличаются, благодаря различным механическим и электрическим параметрам. В ряде случаев требования на размещение прибора являются определяющими при разработке его конструкции. Так на ускорителе Linac-3 DESY детекторы удалось разместить в промежутках между ускоряющими резонаторами с трубками дрейфа, используя два существующие периферийные вакуумные порта с размером по пучку менее 50 мм [10].

Второй разновидностью приборов является детектор средней скорости и длительности сгустков (BLVD-Bunch Length and Velocity Detector). BLVD представляет собой анализатор фазового спектра, в котором предусмотрено его механическое перемещение вдоль пучка [11], за счет чего появляется возможность измерения средней энергии пучка фазопролетным методом. Опыт работы с первым таким прибором, построенным для ускорителя Linac-3 CERN [12], позволил выработать процедуру измерения, снижающую до минимума систематические погрешности измерений. Эта процедура была успешно реализована в детекторах, построенных для лабораторий КЕК и DESY [10].

Третьей разновидностью приборов является детектор трехмерного распределения частиц в сгустках (3D-BSM). Предложение по измерению трехмерного распределения [13] было практически реализовано в детекторе, построенном для ускорителя Linac-2 CERN. Выделение точки в поперечной плоскости осуществляется за счет горизонтального перемещения вертикальной проволочки и вертикального перемещения горизонтального коллиматора, находящегося вне области пучка. Продольное распределение выделенных электронов измеряется аналогично базовому прибору BSM. Более подробно принцип действия, а также описание детектора и некоторые экспериментальные результаты приведены в работах [14-16].

Перечень измерителей продольных характеристик ускоренных пучков, реально существующих в настоящее время, представлен в таблице.

| N п/п | Тип детек-тора | Лабора-тория | Разработчик и изготови-тель | Анализи-руемый пучок | Устройство для регистрации электронов | Измерение сигналов | Регулирование фазы | Год запуска | Кол. детек-торов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BSM | ИЯИ РАН | ИЯИ РАН | H+ (20МэВ, 100 МэВ) | ВЭУ | АЦП | Медленное механическим фазовращателем | 1988 | 1 |
| 2 | BSM | SSC | ИЯИ РАН | H- (2,5 МэВ) | ВЭУ | Быстрый АЦП | Медленное механическим фазовращателем | 1993 | 1 |
| 3 | BSM* | FNAL | FNAL | H- (116 МэВ, 401 МэВ) | ВЭУ | АЦП | Медленное механическим фазовращателем | 1993 | 3 |
| 4 | BLVD | CERN | ИЯИ РАН | Pb 27+ (0,25МэВ/н, 4,2МэВ/н) | ВЭУ | Быстрый АЦП | Быстрое и медленное электронным фазовращателем | 1994 | 1 |
| 5 | BSM** | SSC | ИЯИ РАН | H- (2,5 МэВ) | ВЭУ |  |  | 1994 | 1 |
| 6 | BSM** | SSC | ИЯИ РАН | H- (70 МэВ) | ВЭУ |  |  | 1994 | 1 |
| 7 | BSM** | SSC | ИЯИ РАН | H- (600 МэВ) | ВЭУ |  |  | 1994 | 1 |
| 8 | 3D-BSM | CERN | ИЯИ РАН | H+ (50МэВ) | Тридцатика-нальный коллектор | Быстрый АЦП на каждый канал | Медленное электронным фазовращателем | 1996 | 1 |
| 9 | BLVD | KEK | ИЯИ РАН | H- ( 3 МэВ) | ВЭУ | Быстрый АЦП | Быстрое и медленное электронным фазовращателем | 1996 | 1 |
| 10 | BSM | DESY | ИЯИ РАН | H- (10 МэВ, 30 МэВ) | ВЭУ | Быстрый АЦП | Медленное электронным фазовращателем | 1997 | 2 |
| 11 | BLVD | DESY | ИЯИ РАН | H- (50МэВ) | ВЭУ | Быстрый АЦП | Медленное электронным фазовращателем | 1997 | 1 |
| 12 | BLVD | ИЯИ РАН | ИЯИ РАН | H+ (160МэВ) | ВЭУ | Быстрый АЦП | Медленное электронным фазовращателем | 1997*** | 1 |

*Детекторы были разработаны при участии ИЯИ РАН[17].

**Детекторы не были запущены из-за прекращения проекта SSC, указан год завершения изготовления.

*** Планируемый год запуска

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕКТОРОВ

Из всего многообразия свойств и особенностей детекторов остановимся лишь на некоторых.

а) влияние типа частиц исследуемого пучка

Работа рассматриваемых детекторов слабо зависит как от типа, так и от энергии частиц исследуемого пучка, однако при работе с пучками отрицательных ионов водорода необходимо учитывать наличие электронов, образующихся в результате диссоциации [18].

б) способ регистрации

Способ регистрации сигналов и способ регулирования фазы отклоняющего ВЧ поля во многом определяют возможности детекторов. Так использование для регистрации электронов вторичных электронных умножителей позволяет проводить измерения в широком диапазоне токов исследуемого пучка, а также изучать поведение продольного ореола сгустков. Применение быстродействующих АЦП дает возможность наблюдать эволюцию исследуемых характеристик в течение импульса тока пучка. При быстром регулировании фазы отклоняющего ВЧ поля измерение производится за один импульс. Многоканальная система регистрации в сочетании с быстродействующими АЦП позволяет не только проводить измерение за один импульс, но и наблюдать эволюцию измеряемой характеристики в течение этого импульса тока пучка.

в) нагрев и термостойкость мишени

Нагрев и термостойкость мишени накладывают ограничение как на средний, так и на импульсный токи пучка, а также на длительность импульса. Эта проблема наиболее остро стоит при малых энергиях, когда практически вся энергия пучка поглощается в тонком поверхностном слое мишени. В этом случае необходимо учитывать неравномерность распределения температуры по сечению мишени. За длительный срок работы разрушение мишени наблюдалось только дважды: в BSM-SSC (п. 2 таблицы) после преднамеренного повышения частоты следования сгустков с целью проверки стойкости мишени и в BLVD-CERN (п. 3 таблицы) после непрерывного нахождения  мишени в пучке в течение около года. Для исключения разрушения мишени в детекторе BLVD-KEK  (п. 9 таблицы) на входе прибора был предусмотрен коллиматор, расположенный перпендикулярно мишени. На участке дрейфа от коллиматора до мишени происходило уменьшение плотности потока частиц пучка вследствие его расходимости.

При высоких энергиях в мишени теряется лишь небольшая часть энергии пучка и проблема нагрева стоит менее остро. Исследования нагрева мишени прибора 3D-BSM, выполненные с целью выяснения причины ее аномально высокой термостойкости [19], показали, что при энергии протонов 50 МэВ на нагрев мишени расходуется лишь около 40% энергии, теряемой в мишени на ионизацию и возбуждение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время детекторы продольных характеристик установлены на многих  линейных ускорителях ионов. Данные о пучке, получаемые с помощью этих детекторов, используются  при настройке и исследовании ускорителей. В ряде случаев получаемая информация не может быть получена никакими иными известными способами.

ЛИТЕРАТУРА

[1] И.А.Прудников, В.А.Вьялицын, И.Р.Рябухов. Устройство для измерения ширины фазового сгустка электронов, ускоренных в ускорителе, А.С. 174281 СССР, МКИ H05h7/00.

[2] R.L.Witkover. A Non-Destructive Bunch Length Monitor For a Proton Linear Accelerator, NIM, 137 (1976), pp. 203-211.

[3] Тронь А.М., Фещенко А.В. Монитор фазового распределения пучка протонов линейного резонансного ускорителя. Труды VII Всесоюзного совещания по ускорителям заряженных частиц, т.2, Дубна, 1981, С. 125-129.

[4] S.K.Esin, A.V.Feschenko, P.N.Ostroumov. INR Activity in Development and Production of Bunch Shape Monitors. Proc. of the 1995 Particle Acc& Conf. and Int. Conf. on High-Energy Accelerators, Dallas, May 1-5, 1995, pp.2408-2410.

[5]  Feschenko A.V., Ostroumov P.N. Bunch Shape Measuring Technique and Its Application For an Ion Linac Tuning, Proc. of the 1986 Linear Accelerator Conference, Stanford, 2-6 June, 1986, pp. 323-327.

[6] Степанов А.А., Фещенко А.В., Чурсин А.Г. Анализатор фазового спектра с поперечной модуляцией вторичных низкоэнергетических электронов. Вопросы атомной науки и техники. Серия: Техника физического эксперимента. Вып. 3(34), Харьков, 1987, С.43-45.

[7] A.V.Feschenko. Bunch Shape Monitors Using Low Energy Secondary  Electron Emission. AIP Conf. Proc. No. 281, Particles and Fields, Series  52, Accelerator  Instrumentation Forth Annual Workshop, Berkeley,  Ca. 1992, p.185-193.

[8] С.К.Есин и др., Разработка и создание анализаторов фазового спектра для линейного ускорителя лаборатории SSC.. Труды XIV Совещания по ускорителям заряженных частиц, Протвино, 25-27 октября 1994г., т.2, С. 21-26.

[9] A.V.Feschenko, A.A.Men'shov, P.N.Ostroumov. A Detector to Measure Longitudinal and Transverse Distributions of a Two Component Ion Beam. Proc. of the EPAC-92, Berlin, 24-28 March, 1992, V.2, pp. 1073-1075

[10] A.V.Feschenko et all. Bunch Shape Monitors for the DESY H- Linac, Proc. of the 1997 Particle Accelerator Conference, Vancouver, Canada, 12-16 May 1997. (В печати).

[11] P.N.Ostroumov. Average Velocity Measurement of Accelerated Beam by Means of an Upgraded Bunch Length Detector. INR Preprint-812/92, May 1993.

[12] Yu.V.Bylinsky et all. Bunch Length and Velocity Detector and Its Application in the CERN Heavy Ion Linac. Proc. of the EPAC-94, London, June 27-July 1,1994.

[13] С.К.Есин, А.В.Фещенко, Измеритель трехмерной функции распределения плотности частиц пучка линейного ускорителя ионов, Труды XIV Совещания по ускорителям заряженных частиц, Протвино, 25-27 октября 1994г., т.2, С. 17-20.

[14] S.K.Esin et al. A Three Dimensional Bunch Shape Monitor for tthe CERN Proton Linac. Proc. of the XVIII Int. Linear Acc. Conf., 26-30 August 1996, Geneva, pp.193-195.

[15] O.Dubois et al. Study of Beam Parameters of the CERN Proton Linac Using a Three Dimensional Bunch Shape Monitor. Proc. of the XVIII Int. Linear Acc. Conf., 26-30 August 1996, Geneva, pp.196-198.

[16] С.Л.Есин и др. Измерение ирехмерного распределения частиц в сгустке на линейном ускорителе ЦЕРН. Труды XV Совещания по ускорителям заряженных частиц, Протвино, Октябрь 1996, (в печати).

[17] E.S.McCrory, C.W.Schmidt and  Use of an INR-Style Bunch Length Detector in the Fermilab Linac. Proc. of the Linac-92, Ottawa, August 24-28, 1992, pp. 662-664.

[18] А.Н.Мирзоян  и др. Особенности измерения микроструктуры ускоренного пучка отрицательных ионов водорода. Труды настоящего совещания..

[19] O.Dubois, M.Roering. Restrictions of the Use of Wires as Beam Targets Due to Damage by Heating. CERN-PS/HP/Note 97 (В печати).