ТЕРМОАКУСТИЧЕСКАЯ ДОЗИМЕТРИЯ ИМПУЛЬСНЫХ ПУЧКОВ ЭЛЕКТРОНОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТОНКИХ МИШЕНЕЙ*

А.И.Калиниченко, Г.Ф.Попов

Харьковский госуниверситет, Харьков, Украина

Введение

Как известно, термоакустические волны, генерируемые в веществе импульсным излучением, несут информацию о некоторых важных характеристиках излучения и вещества [1,2]. Радиационно-акустические эффекты исполь-зуются в  дозиметрии импульсных электронных пучков [3,4], в экспресс-анализе характеристик материалов [5,6], в системах контроля электрон-ных ускорителей [4,7]. В Харьковском университете разработаны, созданы и испытаны дозиметры на основе одномерных (проволока) и дву-мерных (пластины, фольги, оболочки) конструкций. Дозиметры, основанные на одномерных (1-М) и двумерных (2-М) тонких мишенях (ТМ), не приводят к существенному изменению параметров пучка и  позволяют реализовать невозмущающую акустическую дозиметрию импульсных электрон-ных пучков.

В настоящей работе приводятся основные ура-внения акустической дозиметрии, описываются конструкция и принцип действия термоакусти-ческих дозиметров  на основе ТМ, предназна-ченных для системы мониторинга импульс-ного, в частности, сканирующего, пучка электронов.

1. Теоретические предпосылки акустической дозиметрии

Уравнение, связывающее плотность поглощенной энергии e(r,t) с амплитудой волны напряжений s(t) в случае 1-М ТМ имеет вид [3]:

s(x,t)=g12s1x−s1txe(x)⋅Ft−x−xs1dx,  (1)

где плотность поглощенной к моменту t энергии задается выражением:

e(r,t)ºe(x,t)=e(x)⋅0tF(t)dt,       (2)

F(t)-скорость энерговыделения, s1-продольная скорость звука в тонком стержне, g1=const-параметр генерации; координата x отсчитыва-ется вдоль тела 1-М ТМ. В приближении мгновен-ного энерговыделения tb<<Ds, где D-диаметр пучка, tb-длительность импульса излуче-ния, выражение (2) для плотности поглощенной энергии преобразуется к виду:

e(x,t)=e(x)⋅q(t),                   (3)

где q(t)- единица Хевисайда. В результате выражение (1) приобретает вид:

s(x,t)=g12e(x−s1t),            (4)

В этом случае распределение поглощенной дозы в теле дозиметра прямо пропорционально амплиту-де акустических напряжений s(t) и легко восста-навливается по термоакустическому отклику s(t) 1-М ТМ [1,2,3].

При точечном энерговыделении (Ds<<tb) выражение (2) трансформируется к виду

e(x,t)=ES⋅d(x)⋅F(t),                 (5)

где E/S - поглощенная энергия излучения в расчете на единицу площади поперечного сечения 1-М ТМ, d(x) - дельта-функция Дирака. В этом случае

s(x,t)=g1E2s1S⋅F(t−xs1).         (6)

амплитуда термоакустического отклика прямо пропорциональна скорости энерговыделения F(t), т.е., зависимости тока пучка от времени.

Аналогичные уравнения, связывающее плот-ность поглощенной энергии e(r,t) с амплитудой волны напряжений s(t) в случае 2-М ТМ приведены в [3].

Отметим, что 1-М, 2-М ТМ и 3-М упругое тело, состоящие из одного и того же материала, имеют различные коэффициенты генерации  g1,g2, и g3. Эти различия следует учитывать при дозиметрировании с использованием ТМ.

2. Термоакустические дозиметры на основе одномерных тонких мишеней

В Харьковском госуниверситете были разрабо-таны проволочные дозиметры для измерения характеристик электронных пучков. Один из таких дозиметров изображен на Рис. 1. Его рабо-чее тело, изготовленное из проволоки диаметром 1 - 4 мм в виде меандра, располагалось в попере-чном сечении электронного пучка (см. Рис. 1-а)). Диаметр проволоки d и ее материал выбирались из условий d<<minD,Eec, чтобы обеспечить невозмущающие измерения. Здесь c- удельные ионизационные потери электрона с энергией Ee в материале мишени. При прохождении пучка электронов в каждой из прямолинейных секций дозиметра возбуждается термоакустическая волна амплитуда которой, в приближении мгновенного энерговыделения, пропорциональна пространственному распределению поглощенной энергии (см. уравнение (4)). Поскольку секции находятся в последовательном акустическом соединении, то возникающие акустические волны последовательно приходят в пьезоэлектрический детектор, трансформируются в пропорциональные электрические сигналы и выводятся на дисплей  регистрирующего устройства (см. Рис. 1-b)).  Рис.1-с) показывает двумерную асимметричную функцию плотности потока электроновje(x,y)=e(x,y)c, восстановленную по выходному сигналу.

Рис.1: а) Дозиметр с рабочим телом в виде плоского меандра. b) Типичный выходной сигнал s(t) пропорционален распределению поглощен-ной энергии в прямолинейных секциях дозиметра. Малые провалы в акустических импульсах - отклики «термоакустических меток». c) Двумерная функция плотности потока электронов je(x,y), восстановленная по выходному сигналу s(t).

Чтобы уменьшить ошибку в определении координат для электронных пучков большого диаметра использовался метод “термоакус-тических меток”. Термоакустическая метка - это небольшой участок тела дозиметра с точно известным расположением, имеющий эффективность генерации, резко отличающуюся от таковой для прилегающих участков тела дозиметра (см. Рис. 1-а)). На Рис. 1-b) показаны выходные сигналы, маркированные откликами термоакустических меток. В качестве термоакустических меток можно использовать включения из другого материала, либо затенененные от попадания электронов пучка малые участки тела дозиметра. Последние проявляют себя как термоакустические метки с нулевой эффективностью генерации.

Рис. 2. Проволочный дозиметр для определения пространственного профиля поля излучения je(x,y), порождаемого сканирующим электронным пучком при синусоидальном законе изменения тока в электромагните сканнера.

Рис. 2 демонстрирует вариант  1-М TМ дози-метра для мониторинга сканирующего электрон-ного пучка, который использовался в технологи-ческом процессе радиационно-химической моди-фикации композитных материалов [8].  Импульс-ным электронным пучком с энергией электронов Ee=6MeV, длительностью импульса tb=1mсек., диаметром D=6см, частотой повторения 50–100 Гц и мощностью пучка 5 Квт  осуществлялось сканирование вдоль оси x-ов с частотой сканирования электромагнитного сканнера от 1 до 8 Гц. Угол отклонения электронного пучка был в пределах ±20o. Тело акустического дозиметра располагалось вдоль оси x-ов и нормально к начальному направлению электронного пучка, и состояло из одной или нескольких параллельных титановых проволок длиной 140 см. Каждый из акустических импульсов, генерируемых  в теле дозиметра последова-тельностью импульсов ускорителя,  несет инфор-мацию о локализации и поперечном распре-делении соответствующего пучка электронов.  Регистрация и обработка выходного сигнала выполнялась с помощью IBM PC. В результате пространственный профиль je(x) поля излучения, порождаемый произвольной периодической функцией тока в сканнере, выводился на дисплей немедленно.  Таким образом,  имелась возможность, варьируя форму функции тока в сканнере,  подгонять распределение  je(x) к желательному виду непосредственно в ходе облучения.

3. Краткие выводы

Внимание специалистов могут привлечь следующие особенности метода акустической дозиметрии.

1. Высокая информативность. Метод позволяет определять следующие интегральные и дифференциальные характеристики пучка: интенсивность, полную поглощенную энергию, пространственное положение, радиус и время действия пучка; профиль поглощенной дозы, временную зависимость тока пучка и поперечное распределение частиц в пучке, энергетический спектр пучка.

2. Высокая чувствительность и радиационная стойкость. Пьезоэлектрические детекторы надежно регистрируют акустические напряжения от уровня тепловых шумов, т.е., Ds»0,1 Па для полосы частот 1МГц  и вплоть до предела прочности материала на разрыв, который при импульсных нагрузках твердых тел, по порядку величины, равен sd»1ГПа. Соответствующий диапазон  для плотности потока электронного пучка составляет (105¸1015 ) электронов/см2/импульс.

3. Помехоустойчивость благодаря временной задержке между моментом срабатывания ускорителя и приходом акустического импульса в детектор.

4. Высокое пространственное разрешение, определяемое верхним пределом частотной полосы пропускания акустического тракта. Использование широкополосных детекторов и материалов с малым акустическим затуханием позволяет достичь пространственного разрешения до 0,05 см.

5. Низкочастотность акустического сигнала может представлять определенные преимущества в процессе его обработки.

6. Невозмущающая дозиметрия импульсного пучка реализуется с помощью термоакустических дозиметров на основе ТМ.

7. Универсальность метода акустической дозиметрии. Разработанные дозиметры могут использоваться  в системах  мониторинга импульсных пучков электронов,  протонов, многозарядных ионов, гамма квантов и др.

8. Контроль протяженных областей. Дозиметры на основе ТМ могут контролировать большие объемы и площади с помощью небольшого числа акустических детекторов.

9. Варьирование формой тела проволочного дозиметра позволяет использовать их для радиационного контроля труднодоступных областей сложной конфигурации.

10. Применение метода термоакустических меток повышает точность измерений, позволяет определять одновременно как поперечное, так и продольное распределение электронов в пучке.

11. Низкая себестоимость, простота и надежность конструкции термоакустических дозиметров на основе ТМ.

12. Совместимость с другими системами контроля. Термоакустические дозиметры могут быть легко включены в различные автоматизированные системы контроля пучка или технологического процесса. Так, система, состоящая из проволочного дозиметра, электронного предусилителя,  системы CAMAC и IBM PC- совместимого компьютера с соответствующим программным обеспечением. осуществляла постоянный невозмущающий и высокоинформативный контроль обширной площади, находящейся в поле излучения сканирующего импульсного электронного пучка.

литературА

[1] Perry F.C.,  Appl. Phys. Lett., 17,  pp.408-411, 1970.

[2] Mc.Lean F.B., Oswald R.B., Jr., Schallhorn D.R., and Buxton L.D.,  J. Appl. Phys., 42,  pp.3474-3478, 1971.

[3] Залюбовский И.И., Калиниченко А.И., Лазурик В.Т., Введение в радиационную акустику, Издательство при Харьковском государственном университете издательского объединения «Вища Школа»,  Харьков, 1986.

[4] Креснин Ю.А., Попов Г.Ф., Рудычев Д.В., Стервоедов Н.Г., Приборы и Техника Эксперимента, 37,  с.592-595, (1994).

[5] Калиниченко А.И., Попов Г.Ф., Акустический журнал, 36, с.950-952, (1990)

[6] Uvarov V.T., Slezov V.V., Kalinichenko A.I., and Popov G.F., “Radiation-acoustic studies of materials with nonlinear thermoelastic properties,''  Proc. Intern. Conf. on Radiation Materials Science, Alushta, USSR, May 22-25, 1990, pp.171-178.

[7] Попов Г.Ф., Физика металлов и металловедение, 75,  N 5, с.84-88, 1993.

[8] Kalinichenko A.I., Popov G.F., Deryuga V.A., Kresnin Yu.A., Ponomarev A.G., Stervoedov N.G., and Uvarov V.T., “Investigation of nonlinear radiation-acoustic effects in solids,”  Proc. 4-th European Conf. on Accelerators in Applied Research and Technology, Zurich, Switzerland, August 29 - September 2, 1995, p.B-67.

[9] Popov G.F., Deryuga V.A., Kalinichenko A.I., Kresnin Yu.A., and Stervoedov N.G., “Electron accelerator control system based on radiation-acoustic effects,”  Proc. Intern. Conf. on Accelerator and Large Experimental Physics Control Systems, Chicago, USA, Oct.30, 1995, part 1, p.F-PO-38.

[10 Калиниченко А.И., Попов Г.Ф., Акустический журнал, 36, с.948-950, 1990.

[11] Zalyubovsky I.I., Avilov A.M., Popov G.F. and Rudychev V.G.,

Bulletin of the American Physical Society, 40,  p.1098, 1995.

* Исследования поддерживаются УНТЦ, грант №155.