ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÈÐÎÂÀÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÊÎÍÒÐÎËß ÏÀÐÀÌÅÒÐÎÂ ÏÅÐÅÇÀÐßÄÍÎÃÎ ÝËÅÊÒÐÎÑÒÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÓÑÊÎÐÈÒÅËß

ÝÃÏ-10Ê

Â.Á. Ðåóòîâ, Ì.Ä. Êàðàáåöêèé, Ã.Â. Âàâèëèí, Ë.Â. Êàëàøíèêîâà

Èíñòèòóò êèáåðíåòèêè èì. Â.Ì. Ãëóøêîâà ÀÍ Óêðàèíû, Êèåâ

Ý.Í. Ìîææóõèí, Þ.È. Òîöêèé, ß.È. Áîéêî

Èíñòèòóò ÿäåðíûõ èññëåäîâàíèé ÍÀÍ Óêðàèíû, Êèåâ

В ИЯИ НАН Украины создается и осваивается перспективная экспериментальная установка - перезарядный электростатический ускоритель (ПЭУ). Это сложное научно-техническое соору-жение [1], при настройке и эксплуатации которого требуется контролировать не только множество физических параметров, но и позиционные состояния различных механизмов и устройств.

Для контроля параметров ПЭУ и состояния его механизмов в Институте кибернетики АН Укра-ины разработана автоматизированная система контроля (АСК ПЭУ), которая содержит (рис.1) следующие устройства:

*  ÏÝÂÌ ñ íàáîðîì ñòàíäàðòíûõ ïåðèôåðèéíûõ óñòðîéñòâ, ðàñøèðèòåëü ââîäà-âûâîäà (ÐÂÂ) ñ íàáîðîì ñåðèéíûõ [2] è âíîâü ðàçðàáîòàííûõ ìîäóëåé;

* ëîêàëüíàÿ êðîññîâàÿ ïàíåëü ñ ðàçúåìíî-êàáåëü-íûìè ñîåäèíåíèÿìè äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ äàò÷èêîâ ê ÀÑ;

* èìèòàòîð äàò÷èêîâ äëÿ êîíòðîëÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòè ñèñòåìû;

* äèñêåòà ñ ðàáî÷èì è òåñòîâûì ïðîãðàìíûì îáåñïå÷åíèåì.

Â ñâîþ î÷åðåäü, â ÐÂÂ ðàçìåùàþòñÿ ñëåäóþùèå ñåðèéíûå ìîäóëè äëÿ ñîïðÿæåíèÿ ÏÝÂÌ ñ îáúåêòîì:

* ìîäóëü ïðèåìíèêà ÐÂÂ, îáåñïå÷èâàþùèé ñîâìåñòíî ñ ìîäóëåì ïåðåäàò÷èêà ôèçè÷åñêèé èíòåðôåéñ ÐÂÂ è ÏÝÂÌ;

* ìîäóëü ââîäà-âûâîäà àíàëîãîâûõ ñèãíàëîâ (ÌÂÂÀÑ), ñîäåðæàùèé äâà ÀÖÏ è äâà ÖÀÏ [3];

* ìîäóëü àíàëîãîâûõ ïðåîáðàçîâàíèé äëÿ òåðìîðåçèñòîðîâ è íàïðÿæåíèé ñðåäíåãî óðîâíÿ (ÌÀÏÐ/Í);

* ìîäóëü àíàëîãîâûõ ïðåîáðàçîâàíèé äëÿ òîêîâ íèçêîãî óðîâíÿ (ÌÀÏÒ) è ìîäóëü ââîäà äâóõïîçèöèîííûõ ñèãíàëîâ (ÌÂÂÄÑ).

Для проверки работоспособности системы и оценки метрологического состояния в ее составе предусмотрен имитатор датчиков, состоящий из калиброванных резисторов, делителей напряжений, источников токов и др.

АСК ПЭУ совместно с разработанным для нее програмным обеспечением реализует следующие функции:

* êîììóòàöèÿ, óñèëåíèå è íîðìàëèçàöèÿ ñèãíàëîâ àíàëîãîâûõ äàò÷èêîâ;

* ïðåîáðàçîâàíèå àíàëîãîâûõ ñèãíàëîâ â öèôðîâîé êîä;

* öèêëè÷åñêèé îïðîñ è ââîä â ÏÝÂÌ ñèãíàëîâ îò àíàëîãîâûõ è äâóõïîçèöèîííûõ äàò÷èêîâ;

* îáðàáîòêà â ÏÝÂÌ ïîëó÷àåìîé ñ îáúåêòà èíôîðìàöèè (êîððåêòèðîâêà ïîêàçàíèé, ñðàâíåíèå ñ óñòàâêàìè, ïåðåâîä â ôèçè÷åñêèå âåëè÷èíû è äð.);

* îòîáðàæåíèå òåêóùåé èíôîðìàöèè î ñîñòîÿíèè îáúåêòà, âêëþ÷àÿ ñèãíàëèçàöèþ î âûõîäå ñèãíàëîâ äàò÷èêîâ çà ïðåäåëû óñòàâîê.

Работа АСК ПЭУ поясняется структурной схемой коммутации, нормализации и ввода аналоговых и дискретных сигналов, показанной на рис.2.

Сигналы от датчиков, установленных на ПЭУ, через кроссовую панель и разъемно-кабельные соединения подаются на входы соответствующих модулей: аналоговые сигналы - на МАПР/Н и МАПТ, дискретные сигналы - на МВВДС.

Сигналы аналоговых датчиков с помощью модулей МАПР/Н и МАПТ коммутируются и преобразуются в нормированный аналоговый сигнал в диапазоне ±4В и подаются на вход АЦП с диапазоном преобразования входных напряжений ±5В. Различие диапазонов выходных напряжений МАП (±4В) и входного диапазона АЦП (±5В) дает возможность автоматической (программной) коррекции измеряемых величин при возникновении дрейфа нуля или изменениях коэффициентов передачи трактов аналоговых и аналого-цифровых преобразований.

Коррекция значений измеренных величин базируется на применении для групп однотипных аналоговых сигналов калиброванных источников сигналов для верхней и нижней точек диапазона измеряемых величин. При этом, считая тракт прео-бразования линейным , по точкам с калиброванными значениями сигналов (ymax и ymin) вычисляем коэффициенты a и b уравнения и используем для получения откорректированных значений измеряемых величин . Для обеспечения коррекции показаний в АСК ПЭУ использованы (см.рис.2) калиброванные резисторы  и  в каналах преобразования сиг-налов терморезисторов, калиброванные напряже-ния  и  в каналах преобразования напря-жений среднего уровня, калиброванные токи  и  в каналах измерения слабых токов.

В АСК ПЭУ предусмотрена двухуровневая коммутация аналоговых сигналов, причем на пер-вом уровне с помощью коммутатора аналоговых сигналов КАС1 выполняется переключение сигна-лов датчиков на входах групповых аналоговых преобразователей, а с помощью коммутатора КАС2 -переключение нормированных напряжений ±4В с выходов групповых аналоговых преобра-зователей. С выхода КАС2 нормированные анало-говые сигналы ±4В подаются на вход АЦП модуля МВВАС, с помощью которого и проводится аналого-цифровое преобразование и ввод в ПЭВМ. Топологически КАС1 и КАС2 размещены непосредственно на модулях МАПР/Н и МАПТ и разбиты на группы по 16 каналов. КАС1 модуля МАПР/Н дополнительно разбит на две подгруппы по восемь каналов в каждой: для терморезисторов типа ТСМ и для напряжений среднего уровня. Количество каналов того или иного типа можно увеличить путем установки дополнительных МАП, имеющих принятый для данного случая способ организации.

Переключение КАС1 и КАС2 и опрос ана-логовых датчиков производится циклически под управлением ПЭВМ. При этом КАС1 всех групп МАП переключаются одновременно и паралельно (например, с первых на вторые каналы во всех группах) и после каждого переключения всех КАС1 проводится последовательное переключение ключей КАС2 , сопровождаемое аналого-цифро-вым преобразованием сигналов каждой группы. После опроса выходов всех групп происходит оче-редное  переключение всех КАС1 (например, с пер-вых на вторые каналы во всех группах) и последовательный опрос всех групп через КАС2 и т. д. Двухуровневая организация системы комму-тации аналоговых сигналов позволяет наилучшим образом согласовать временные характеристики "медленных" аналоговых преобразователей (пере-ходные процессы при переключениях с точки на точку, фильтрация) и "быстрых" АЦП и ПЭВМ.

Управление АЦП и переключением КАС осуществляется программно от ПЭВМ. На АЦП команды управления (настройка, запуск, считывание) подаются непосредственно по системной шине ПЭВМ-РВВ. Для переключения КАС1 и КАС2 используется восьмибитовый буферный регистр (RG), расположенный на плате МВвДС, с выхода которого по отдельной шине на все КАС поступает код номера канала - K и код номера группы - G (код NKG). Особенностью описываемой системы коммутации является то, что в пределах каждой группы КАС, наряду со средствами управления от ПЭВМ, имеются встроенные аппаратные средства переключения КАС1 , осуществляющие переход на очередной канал сразу же после опроса предыдущего канала (т.е. после перехода к включению ключа КАС2 следующей группы). Это обеспечивает максимальное время подключения любого входа через КАС к аналоговым преобразователям и приводит к максимальному затуханию переходных процессов в цепях аналоговых преобразователей к моменту их опроса.

Ввод двухпозиционных сигналов в ПЭВМ осуществляется с помощью модуля МВвДС, обеспечивающего прием сигналов от 32 двухпозиционных датчиков типа "сухой контакт". К модулю датчики подключаются четырьмя группами по восемь датчиков в каждой группе. После формирования входных сигналов (ФВх) и мультиплексирования каждая группа датчиков опрашивается из ПЭВМ как отдельный однобайтный порт ввода. Состояние отдельных двухпозиционных датчиков в ПЭВМ определяется програмно путем дешифрации считанных из МВвДС байтов.

Програмное обеспечение (ПО) АСК ПЭУ включает набор прграмм для выполнения рабочих функций системы (рабочая программа), проверки работоспособности системы (тест-программа) и для выполнения отладочных и ремонтных работ (отладочные программы). ПО АСК ПЭУ написано на языке GWBASIC в среде VS DOS. Рабочая программа выполнена в виде загрузочного модуля (откомпилированный вариант), все остальные программы работают в интерпритаторе GWBASIC.

Рабочая программа АСК ПЭУ ориентирована на непосредственное взаимодействие с объектом (ПЭУ) и выполняет следующие функции: начальная инициализация системы, циклический сбор данных от аналоговых и дискретных дат-чиков, усреднение значений аналоговых сигналов по заданному количеству отсчетов, коррекция измеренных значений ана-логовых сигналов по контрольным точкам, пересчет откорректи-рованных значений в физические величины, сравнение значений контролируемых параметров с уставками и выдача сообщений о выводах за уставки, контроль за состоянием двухпозиционных датчиков, отображение текущих параметров ПЭУ на экране дисплея ПЭВМ в виде, удобном для операторов ПЭУ.

Перечисленные функции рабочая программа выполняет непрерывно циклически с периоди-чностью, равной примерно 2 с. При этом на экране дисплея ПЭВМ непрерывно отображается одна из нескольких заранее предусмотренных "сцен", каж-дая из которых предусматривает выдачу опера-тору некоторой совокупности функционально и содержательно связанных параметров. Вызов на экран ПЭВМ той или иной "сцены" оператор производит по своему усмотрению путем нажатия на определенные клавиши на клавиатуре ПЭВМ. При возникновении на объекте аварийных ситуаций ¾ выход каких-либо параметров за уставки или переход двухпозиционных датчиков в непредусмотренное состояние - на экране ПЭВМ немедленно появляется сообщение об этом независимо от того, какая "сцена" в данный момент отображается.

Тест-программа используется совместно с имитатором и служит для проверки работо-способности и оценки метрологического состояния системы. Структура тест-программы, выполняе-мые ею функции и алгоритмы полностью совпадают с таковыми рабочей программы. Отли-чие состоит лишь в значениях уставок, которые заданы в соответствии со значениями сигналов, выдаваемых имитатором датчиков.

Отладочные программы используются также совместно с имитатором датчиков и служат для проверки работоспособности, поиска неиспра-вностей, отладки и регулировки отдельных модулей. Эти программы являются фрагментами рабочей программы, модифицированными для отладочных работ, они обеспечивают отображе-ние не только конечных, но и  исходных и проме-жуточных данных о воспринимаемых системой сигналах.

Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå äàííûå

ÀÑÊ ÏÝÓ âîñïðèíèìàåò ñëåäóþùèå ñèãíàëû:

* îò ìåäíûõ òåðìîìåòðîâ ñîïðîòèâëåíèé â äèàïà-çîíå òåìïåðàòóð 0...+100° Ñ ñ ïîãðåøíîñòüþ ±0,1°Ñ ïî øåñòè âõîäàì (ïëþñ äâà êîíòðîëüíûõ âõîäà);

*  ïîñòîÿííûõ íàïðÿæåíèé â äèàïàçîíå 0...+2Â ñ ïîãðåøíîñòüþ ±5ìÂ ïî øåñòè âõîäàì (ïëþñ äâà êîíòðîëüíûõ âõîäà);

*  ïîñòîÿííûõ òîêîâ â äèàïàçîíå 0...500ìêÀ ñ ïîãðåøíîñòüþ ±1ìêÀ ïî 14 âõîäàì (ïëþñ äâà êîíòðîëüíûõ âõîäà);

*  îò äâóõïîçèöèîííûõ äàò÷èêîâ òèïà "ñóõîé êîíòàêò" ïî 32 âõîäàì.

Количества входов для тех или иных видов сигналов можно увеличить, установив на два свободных места РВВ дополнительные модули нужных типов.

Переодичность опроса всех входов, обработки и отображения информации составляет 2-3 с.

АСК ПЭУ построена по модульному принципу и ее легко модифицировать для других объектов, требующих непрерывного контроля многочислен-ных и разнообразных технологических парамеров.

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ

1. Remote real time oscilloscope displays for accele-rator diagnostics on the tandem van de graff at the daresbury laboratory / I.C. Beech, S.V. Davis, S.W.Horrabin et ai. - Nuclear Instruments and Methods in Physics Reseach 220 (1984). - Amsterdam : North-Holland, 1984. - P. 170-176.

2. Êîìïëåêò ìîäóëåé ïðîôåññèîíàëüíîé îðèåíòà-öèè äëÿ ÏÝÂÌ ëèíèè ÅÑ. - Êèåâ : ÈÊ ÀÍ ÓÑÑÐ, 1989. - 20ñ.

3. Ðîìàíîâ Â.À., Êëî÷àí Ï.Ñ. Ïðåîáðàçîâàòåëè ôîðìû èíôîðìàöèè äëÿ ïåðñîíàëüíûõ ÝÂÌ. - Êèåâ : Î-âî "Çíàíèå" ÓÑÑÐ, 1988.-20ñ.