ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МОНОКРИСТАЛЛОВ   CdTe

А.Н.Григорьев, А.Н.Довбня, С.П.Карасев, В.Е.Кутний, С.Ю.Прокопенко, В.Л.Уваров, И.Н.Шляхов

ННЦ ХФТИ,Харьков, Украина

1. Монокристаллы  из  полупроводников     широко  применяются в g-спектрометрии в качестве детекторов. Как правило, для увеличения энергетического разрешения детектор охлаждают жидким азотом, что создает ряд проблем при работе со спектрометром.

Исследования последних лет показали, что для изготовления g-спектрометров с неохлаждаемыми детекторами весьма перспективным полупро-водником является теллурид кадмия (CdTe). Это связано с наличием у него большой ширины запре-щенной зоны (Еg=1.47эВ), высокой подвижностью электронов (mе=1100см2/В.с) и дырок (mh=100см2/В.с) при комнатной температуре, а также большими порядковыми номерами атомов, входящих в состав монокристалла (ZCd=48, ZTe=52) , что определяет высокую эффективность регистрации g-квантов.

2. Для исследования спектрометрических характеристик полупроводниковых детекторов был создан стенд (рис.1), включающий высокостабильный источник смещения ИС для детектора, зарядо-чувствительный предусилитель ЗЧПУ, CR-RC формирователь-усилитель, аналого-цифровой преобразователь (12 разрядов) и ЭВМ типа IBM PC (386 DX).

На рис.2 приведены характерные спектры g-эмиссии америция-241  (рис.2,а) и урана-235 (2,б) соответственно, полученные при помощи кристалла CdTe размером  5 х 5 х 1.5(ммз)  при температуре +25оС. В частности, для линии америция Eg=59.6кэВ разрешение составляет 10 кэВ. В случае охлаждения детектора до 0оС разрешение улучшается до 6 кэВ при вкладе собственных шумов усилителя 3...3.5кэВ. Охлаждение детектора и первого каскада предварительного усилителя

ИС

0...+200В	ЗЧПУ

D

CR-RC	IBM

формир	АЦП	 PC

Рис.1  Блок-схема для исследований полупроводниковых детекторов

Рис.2.

до -30оС сопровождается дальнейшим улучшением разрешения до 1.5...2кэВ. Образцы размером   6 х 6 х 3 ммз при температуре +25оС обеспечивают на линии 662 кэВ (Cs-137) разрешение не хуже 3% - (рис.3).

Рис.3.

При этом электронные методы увеличения разрешения детекторов (например, дискриминацией импульсов по форме) не применялись.

4. Проведенные исследования показывают, что на базе детекторов из CdTe могут быть созданы малогабаритные спектрометры g-излучения, позволяющие решать многие задачи ядерной физики, геологии, медицинской и технологической дозиметрии и т.д. Применение таких детекторов в сочетании с термоэлектрическими холодильниками может составить конкуренцию GeLi- детекторам, охлаждаемым жидким азотом.

Работа выполнена при поддержке УНТЦ, грант № 432.

ЛИТЕРАТУРА

1.В.Е.Кутний, В.И.Мартыненко, М.М.Олексиенко, А.Р.Рябоконь. “Устройство для выращивания монокристаллов”. Авт.свид. № 679811 от 22.05.91г.